版本：    2021-01

HJ 系列

恒温恒湿称重系统

使

用

说

明

书

上海幕斯实验设备有限公司

Shanghai Morse Experimental Equipment Co., Ltd

售后服务电话：400-8005182

感谢您购买我司仪器，在您启用恒温恒湿前，请详细阅读使用说明书，相信它会让您的恒温恒湿箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时阅读。

- 适用范围

适用于、霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养和保存；植物培植，育种试验，酶学，酶工程的研究；生物制品，疫苗，血液和各种标本的保存与试验专用设备。

- 结构特点

  - 内室采用镜面不锈钢制作，半圆弧四角易清洁，箱内搁板间距调。

  - 微电脑温湿度控制器控温（控湿）精确，稳定可靠。

  - 强迫式循环风道，确保工作室温度均匀。

  - 风道内安装有加热器、制冷器、去湿器、增湿器、温湿度传感器。

  - 双层玻璃门观察窗，箱内安装有照明灯，观察方便明了。

三、主要技术参数

- 型号：HJ-240N

- 控温范围：5-50°

- 温度波动：±0.5-1.0 ℃

- 湿度范围：40~95%RH

- 湿度波动：±2~5%RH

- 消耗功率：1300W

四、产品安装调试

1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。禁止倒置与大于45°的斜放。

2、本设备落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。

3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器，使用环境温度保持在 10-30℃。

4、本设备应远离电磁干扰源，并应将设备的接地线有效接地。

5、本设备在正常运行时，箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。

6、电源为AC 220V50HZ，必须使用10A三芯插座，并有可靠接地线，不得擅自使用二芯插座。

7、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线。

8、以上所有项目确认结束后，将下箱体底部固定压缩机的升降脚杯旋至地面，使压缩机底盘悬空，调至水平，保证压缩机底盘与箱体零接触，减少压缩机工作时产生的振动对试验箱体的影响。

五、产品使用说明

1、打开箱门，将待处理物件放入箱内搁板上，依次关上外门。

2、将加湿器水箱加满水。（建议使用纯净水）

4、接通电源，将三芯插头插入电源插座，将面板后侧的电源开关置于“开”（开关指示灯点亮）的位置，此时设备内部已经通电，操作部分出于待运行状态。手动按住2S启动运行开关，仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。

5、通过操作控制面板上的温湿度控制器，设定您所须要的箱内温度、湿度。

6、仪器开始工作，箱内温度、湿度逐渐达到设定值，经过所需的处理时间后，处理工作完成。

7、关闭电源，待箱内温度接近环境温度后，打开箱门，取出物件。

- 六、面板功能

如 图 一

1．标识符定义

T1预约：当进入预约计时状态时，T1闪烁，【（2）显示窗】显示预约倒计时时间；

- T2加热：当加热有输出时，T2点亮；

T3压缩机：当压缩机启动时，T3点亮；当压缩机在等待启动延时过程中，T3闪烁；

T4加湿：当加湿有输出时，T4点亮；

T5白天：当进入白天模式时，T5点亮；

T6黑夜：当进入黑夜模式时，T6点亮；

T7计时：当进入运行计时状态时，T7闪烁，【（2）显示窗】显示定时倒计时时间；

T8缺水：当有缺水信号时，T8点亮；有缺水报警时，T8闪烁；

T9开门：当门打开时，T9点亮；

T10报警：当有温度、湿度报警时T10点亮；当进入低温或高温保护状态时，T10闪烁；

- T11锁屏：当进入锁屏状态时，T11点亮；

T12加水：当水泵有输出时，T12点亮；

T13化霜：当化霜有输出时，T13点亮；

T14电磁阀：当电磁阀有输出时，T14点亮；

T15照明/灭菌：当照明有输出时，T15点亮；当灭菌有输出时，T15闪烁（灭菌优先级高）。

- 2．显示窗

【（1）显示窗】显示：周期或段数值； 【（2）显示窗】显示：计时或时间设定值；

【（3）显示窗】显示：温度测量值；   【（4）显示窗】显示：温度设定值；

【（5）显示窗】显示：湿度测量值；   【（6）显示窗】显示：湿度设定值；

【（7）显示窗】显示：光照度设定值或加热输出功率。

- 3．按键定义

| 【锁屏】键： | 正常显示状态下，长按此键2秒可手动锁屏或解除锁屏。 |
| --- | --- |
| 【光照】键： | 正常显示状态下，点击此键可开关照明。 |
| 【设定】键： | 正常显示状态下，点击此键可进入设定值修改界面，长按此键3秒可进入参数表修改界面。 |
| 【移位】键： | 在设定状态下，点击此键可使设定值移位闪烁修改。 在正常显示状态下，若运行在【白天/黑夜】模式，可切换白天、黑夜运行状态；若运行在程序模式，可切换显示段数或周期。 |
| 【增加】键： | 在设定状态下点击此键可使设定值递增。 |
| 【减小/化霜】键： | 在设定状态下点击此键可使设定值递减； 在正常显示状态下，长按此键可手动开启化霜功能。 |
| 【R/S】键： | 在正常显示状态下，点击或长按此键可启动或停止控制器的运行。 |

- 操作及使用方法

1．控制器上电，【（3）显示窗】显示“PS”，【（5）显示窗】显示“V01”，蜂鸣器短鸣一声，大约2秒后进入到正常显示状态。

- 2．设定值修改

正常显示状态下，点击【设定】键，“TIME”“SV”标识符同时闪烁，此时光标闪烁的数字值可以通过【移位】【增加】【减小】键进行修改，再次点击【设定】键可切换到下一组数值。

修改结束后，长按【设定】键1秒退出设定状态，或在定值模式下，连续点击【设定】键，修改一组数据后退出，蜂鸣器短鸣一声，进入正常显示界面，参数自动保存。

当控制器运行在程序模式，点击【设定】键，段数显示值开始闪烁。此时通过【增加】【减小】键修改段数值，可查看相应段数下的时间、温度、湿度及光照度的设定值，再次点击【设定】键，可依次修改当前段下的设定参数。当光标回到段数值闪烁时，再次修改段数值，进行下一段的修改。

当控制器运行在【白天/黑夜】模式，点击【设定】键，“DAY”标识符闪烁，通过【增加】【减小】键，可切换“NIGHT”标识符闪烁，查看白天黑夜下的设定参数，点击【设定】键，修改白天或黑夜模式下的设定参数。

- 3．段数或周期设定

在非定值模式（详见参数表-1-U1）下，当控制器停止运行时，长按【设定】键3秒，【（1）显示窗】显示“Lc”提示符，【（2）显示窗】显示密码值，通过【增加】【减小】键修改密码值为3，进入周期与段数设置。

程序模式下，若“PRO”提示符闪烁时，可设定运行总段数值；点击【设定】键，“CYC”提示符闪烁时，可设定运行总周期数（周期数设置为0时，控制器一直运行）。设定结束后，长按【设定】键3秒，退出设置，参数自动保存。

白天黑夜模式下，无运行总段数设置，仅周期可设。

- 4．启动与停止

长按【R/S】键U7（详见用户参数表-1）秒可启动控制器运行，运行时【（2）显示窗】显示剩余运行时间；运行时间到，控制器停止运行，蜂鸣器鸣叫U9（详见用户参数表-1）秒，【（2）显示窗】显示“End”，或长按【R/S】键U7秒钟停止控制器运行，【（2）显示窗】显示“oFF”。

当控制器运行在程序模式且总段数大于1时，若恒温恒湿条件（详见参数表-4-U5、U6）未开启，需设定每段时间后再开启运行，时间均设定为0启动无效。

- 5．预约功能

当预约功能AP（详见用户参数表-6）值设定为1时，再次点击【设定】键可进行预约时间设置，单位为分钟，否则直接退出进入正常显示界面。

预约计时设定结束后，需点击【R/S】键启动运行有效。在预约计时中，可再次进入参数表修改预约时间，或点击【R/S】键，停止控制器运行，运行设定时间自动清零，仅一次有效。

- 6．故障提示

温度报警：当有温度上偏差报警时“℃”快闪，温度下偏差报警时“℃”慢闪；

湿度报警：当有湿度上偏差报警时“%RH”快闪，湿度下偏差报警时“%RH”慢闪；

若【（3）显示窗】显示“---”，表示温度传感器或控制器本身故障，请仔细检查温度传感器及其接线。

7．化霜功能

化霜功能可以自动开启或手动开启。自动开启（详见内部参数表-4）由用户设定时间设定化霜间隔以及化霜时间。手动开启即在主界面下，手动点击【化霜】键，手动开启化霜。手动化霜时间依然使用参数表中设置的时间，延时时间到，化霜自动结束。

- 8．掉电记忆功能

通过修改掉电记忆参数值（详见“U2”参数：内部参数表-1）可选择是否有掉电记忆功能。

- 八、内部参数的查看与设定

正常显示状态下，长按【设定】键3秒【（1）显示窗】显示密码提示符“Lc”，【（2）显示窗】显示密码值，输入不同密码值进入内部参数设定状态，再点击【设定】键可以修改各个参数。再长按【设定】键3秒，蜂鸣器短鸣一声，退出此状态，参数值自动保存。

用户参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=19”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| U1 | 运行模式 | 0：定值运行模式； 1：白天黑夜模式，0~99周期； 2：程序模式，可编程1~30段，0~99周期。 | (0～2) 0 |
| U2 | 掉电 运行方式 | 0：不运行； 1：从第一段（白天）运行； 2：从断电时间运行。 | (0～2) 0 |
| U3 | 计时修正 | 修正总定时计时误差， 修正值=【运行时间（秒）-实际时间（秒）】*10 ÷ 实际时间（分）。 | (-999～999) 0 |
| U4 | 计时单位 | 1：分钟0~9999； 2：小时0~9999 | (1～2) 1 |
| U5 | 恒温计时 偏差 | 温度测量值与设定值相差U5以内，开始计时。注：0表示计时无需判断温度。 | (0～10.0℃) 0 |
| U6 | 恒湿计时 偏差 | 湿度测量值与设定值相差U6以内，开始计时。注：0表示计时无需判断湿度。 | (0～50.0%) 0 |
| U7 | 【R/S】键 有效时间 | 长按U7时间后，【R/S】功能键有效。 | (0～10s) 0 |
| U8 | 锁屏时间 | 自动锁屏时间，0时无自动锁屏。 | (0～300s) 0 |
| U9 | 运行结束 提示时间 | 运行结束后蜂鸣提示时间。 注：0表示持续鸣叫。 | (0～300s) 0 |
| UA | 照明时间 | 照明打开后，自动关闭照明时间。 注：0表示必须手动关闭照明。 | (0～9999min) 0 |
| Ub | 通讯地址 | 本机通讯地址。 | (1～16) 1 |

温度参数表 -2

| 参数指示 | 参数名称 |  | 参数功能说明 |  | （范 围）出厂值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 |  | “Lc=1103”时可查看并修改参数值。 |  | 0 |  |
| TH | 上偏差 超温报警 |  | 若“测量值＞设定值+TH”，则上偏差报警，关温度和湿度输出。 报警时，温度报警继电器有输出，蜂鸣器鸣叫，报警指示亮，温度单位快速闪烁，点击任意键取消蜂鸣，继电器关输出。 |  | (0～20.0℃) 5.0 |  |
| TL | 下偏差 超温报警 |  | 若“测量值＜设定值+TL”，则下偏差报警。 报警时，温度报警继电器有输出，蜂鸣器鸣叫，温度单位慢速闪烁，点击任意键取消蜂鸣。 注：当“TL=0”时，此功能无效。 |  | (-50.0～0℃) 0 |  |
| Tb | 偏差修正 |  | 修正传感器（低温）测量时产生的误差； Tb = 实际温度值 - 仪表测量值。 |  | (-99.9～99.9℃) 0 |  |
| TA | 斜率修正 |  | 修正传感器（高温）测量时产生的误差； TA = 1000 *（实际温度值 - 仪表测量值）÷仪表测量值。 |  | (-999～999) 0 |  |
| TP | 加热比例 |  | 时间比例作用调节。 |  | (0.1～50.0) 8.0 |  |
| TI | 加热积分 |  | 积分作用调节。 |  | (1～2000s) 500 |  |
| TD | 加热微分 |  | 微分作用调节。 |  | (0～2000s) 200 |  |
| TT | 加热周期 |  | 加热控制周期。 |  | (1～60s) 5 |  |
| Tc | 低温控制 加热关断 |  | 低温控制时的不加热点，仅当温度设定值低于环境温度时有效。 |  | (-2.0～0℃) -0.5 |  |
| To | 加热功率 |  | 加热输出的最大功率百分比。 |  | (0～100%) 100 |  |
| Tu | 制冷开启 |  | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量温度≥设定温度+Tu”，开启压缩机。 |  | (-10.0～10.0℃) 0.4 |  |
| Tn | 制冷关闭 |  | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量温度≤设定温度+Tn”，关闭压缩机。 |  | (-10.0～uP) 0.4 |  |
| Hd |  | 加湿微分 |  | 微分作用调节。 |  | (0～999s) 30 |
| HT |  | 加湿周期 |  | 加湿控制周期。 |  | (0～60s) 5 |
| Hc |  | 低湿控制 加湿关断 |  | 低湿控制时的不加湿点。 |  | (-50.0～50.0%) 0.0 |
| Ho |  | 加湿功率 |  | 加湿输出的最大功率百分比。 |  | (0～100%) 100 |
| Hu |  | 除湿开启 |  | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量湿度≥设定湿度+Hu”，开启压缩机。 |  | (Hn～20.0%) 0.0 |
| Hn |  | 除湿关闭 |  | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量湿度≤设定湿度+Hn”，关闭压缩机。 |  | (-20.0%～Hu) -2.0 |
| HE |  | 无加湿点 |  | 当压缩机工作在间断式时，若设定值满足条件，可修改此值，提前关闭加湿。 |  | (0.0～10.0) 2.0 |

压缩机参数表 -4

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=1109”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| C1 | 禁止压缩机 工作温度点 | 当“温度测量值≥C1”时，绝对禁止压缩机工作。 | (0～100.0℃) 80.0 |
| C2 | 不开压缩机 工作温度点 | 当“温度设定值≥C2”时，仅当温度测量值高于温度设定值时开一次压缩机。 | (0～100.0℃) 42.0 |
| C3 | 常开温度点 | 当“温度设定值≤C3”时，压缩机以平衡方式工作。 | (-15.0～100.0℃) 0.0 |
| C4 | 常开湿度点 | 当“湿度设定值≤C4”时，压缩机以平衡方式工作。 （常开温度点和常开湿度点有一个条件满足，压缩机就以平衡方式工作） | (0～100.0%) 10.0 |
| C5 | 工作方式 | 0：自动获取制冷、自动获取除湿阀值； 1：手动设置制冷、自动获取除湿阀值； 2：自动获取制冷、手动设置除湿阀值； 3：手动设置制冷、手动设置除湿阀值。 注：仅压缩机以断开式工作时有效。 | (0～3) 0 |
| C6 | 压缩机 启动延时 | 压缩机启动延时保护时间，压缩机由停止到再启动的最小时间间隔。 | (0～600s) 180 |
| C7 | 化霜方式 | 0：无化霜功能； 1：电磁阀化霜方式； 2：加热管化霜方式。 | (0～2) 0 |
| C8 | 化霜间隔1 | 当“温度设定值≤8.0℃”时的化霜时间间隔。注：0表示该段无自动化霜，可手动开启。 | (0～9999min) 0 |
| C9 | 化霜间隔2 | 当“8.0℃＜温度设定值≤16.0℃”时的化霜时间间隔。 注：0表示该段无自动化霜，可手动开启。 | (0～9999min) 0 |
| CA | 化霜间隔3 | 当“16.0℃＜温度设定值≤24.0℃”时的化霜时间间隔。 注：0表示该段无自动化霜，可手动开启。 | (0～9999min) 0 |
| Cb | 化霜时间1 | 当“温度设定值≤8.0℃”时的化霜开启时间。 注：0表示该段无化霜。 | (0～200s) 0 |
| Cc | 化霜时间2 | 当“8.0℃＜温度设定值≤16.0℃”时的化霜开启时间。 注：0表示该段无化霜。 | (0～200s) 0 |
| Cd | 化霜时间3 | 当“16.0℃＜温度设定值≤24.0℃”时的化霜开启时间。 注：0表示该段无化霜。 | (0～200s) 0 |
| CE | 电磁阀时间 | -2：无电磁阀功能； -1：当需要开启压缩机时，如果开启延时时间到，则先开启电磁阀，经过10秒钟后，再开启压缩机； 0：常开式电磁阀方式； ＞0：当压缩机断开式控制时，压缩机开启，电磁阀关闭；压缩机关闭，电磁阀开启CE秒后自动关闭。 | (-2～200s) -2 |
| CF | 电磁阀开启 | 若CE=0，当“温度测量值＜设定值-CF”时，电磁阀开启，当“测量值＞设定值+CF”时，电磁阀关闭； 若CE＞0，当“设定值≥CF”时，电磁阀开启，当“设定值＜CF”时，电磁阀关闭。 | (0～50.0℃) 0 |

内部参数表 -5

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=1209”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| P1 | 光照度选择 | 0：无光照； 1：共3级； 2：共6级； 3：共10级（冷光源0~10V输出）。 | (0～3) 2 |
| P2 | 湿度选择 | 0：无湿度；1：只显示湿度；2：湿度可控。 | (0～2) 2 |
| P3 | 内部参数 | 预留可设。 | (0～9999) 0 |
| P4 | 温度 设定上限 | 温度设定值的最大值。 | (P5～95.0℃) 60.0 |
| P5 | 温度 设定下限 | 温度设定值的最小值。 | (-15.0～P4℃) 0.0 |
| P6 | 湿度输入 电压上限 | 湿度100%时对应的输入电压值。 | ( P7~5000 mV) 3600 |
| P7 | 湿度输入 电压下限 | 湿度0%时对应的输入电压值。 | ( 0~P6 mV) 1000 |
| P8 | 低温保护 | 当“温度测量值或温度设定值≤P8”时，湿度不控制，只控温度，报警灯慢闪。 | (-19.9～30.0℃) 0 |
| P9 | 高温保护 | 当“温度测量值≥P9”时，运行停止，关闭所有输出，报警灯快闪。 | (0～100.0℃) 100.0 |
| PA | 温度 滤波系数 | 调节温度灵敏度。 | (1～200) 20 |
| Pb | 湿度 滤波系数 | 调节湿度灵敏度。 | (1～200) 20 |
| PC | 输入选择 | 0：门控闭合门开、水位闭合缺水； 1：门控断开门开、水位闭合缺水； 2：门控闭合门开、水位断开缺水； 3：门控断开门开、水位断开缺水。 | (0～3) 0 |
| Pd | 湿度 小数位选择 | 0：无小数；1：有小数显示。 | (0～1) 0 |
| PE | 温度显示 不灵敏区 | 温度显示不灵敏区。 | (0～10.0℃) 0.1 |
| PF | 湿度显示 不灵敏区 | 湿度显示不灵敏区。 | (0～10.0%) 1.0 |

环境温度 -6

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=118”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| nH | 环境温度 | 控制器所处环境温度，并经过bH、oH修正后的值。 | 不可修改 |
| bH | 环境温度修正 | 修正环境温度测量时产生的误差。 bH=实际环境温度值-nH | (-20.0～20.0℃) 0.0 |
| oH | 光照度 修正 | 当有光照度输出时，一级光照对应环境温度改变值，设置为0即无热光源温度补偿。 | (0～10.0℃) 0.0 |

预约设定 -7

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=136”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| AP | 预约设定 | 0：关闭预约功能； 1：开启预约功能。 | (0～1) 0 |
| T_ | 预约时间 | 当AP值选择为1开启时，再次点击设定键，可进行预约时间设定。 | (0～9999min) 0 |

灭菌开启 -8

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=172”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| Sr | 灭菌开启 | 0：关闭； 1：开启。 | (0～1) 0 |
| ST | 灭菌时间 | 灭菌打开后，自动关闭灭菌时间。 注： 0表示必须手动关闭灭菌。 | (0～9999min) 0 |

恢复出厂值 -9

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=1567”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| rST | 恢复 出厂值 | 0：不恢复出厂值； 1：恢复出厂值； 2：保存出厂值。 | (0～2) 0 |

- 接线图

上位机

…

n号仪表

2号仪表

1号仪表

A

B

RS232/485接口

USB/485接口

图二  电气接线图

九、保护功能

1、热电阻短路，断路保护：当热电阻短路或断路时，温度指示窗显示“Err”

气候箱会自动停止加热或制冷。

2、防结冰保护：当设置温度低于10°C时，气候箱自动停止加湿。

十、简单故障排除

| 故障 | 原因 |  | 故 障 | 原 因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷效果差或不制冷 | 大多数是冷却剂漏或毛细管堵塞 |  | 运行紊乱或未按设置参数运行 | 可能是24C02坏了 |
| 不制冷时噪音大 | 循环风机固定螺丝松动 |  | 按键不起作用 | 可能按键损坏或是插座松动 |
| 不加热 | 加热管、加热风机或者可控硅坏了 |  | 正常工作时听不到继电器的吸放声音 | 可能是光耦或继电器坏了 |
| 照明灯不亮 | 多数是灯脚未摆正或松动，也有可能是电子镇流器或灯管损坏 |  | 加湿指示灯亮但不加湿 | 可能是没水了或雾化器坏了 |

十一、随机文件与附件

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 1份 | 使用说明书、保修卡合格证、 |

附：DY超声波加湿器使用说明书

一、概述

超声波加湿器是一种具有断水自动保护功能、以超声波为动力的冷态蒸汽（即雾）发生器，其电源为220V、50HZ、产汽量为0.3L/h，水箱容积5L。它主要使用在恒温恒湿培养箱、霉菌培养箱、人工气候箱的加湿器。

本加湿器由底座、水箱/产汽管联体（以下简称水箱）、出汽管等三部件组成，前两部件的结构图分别如图1和图2所示。出汽管则由一头密封的塑料粗管和钭插在粗管壁上的ф1.8铜管所组成。使用时出汽管粗管插入产汽管中，并可360°C自由转动。

二、使用方法

1、加水：取出出汽管，将水箱拎起使之与底座脱开，然后将水箱倒置，并旋开加水盖，往水箱中加入5L以下的净水（要用纯净水或蒸馏水，不可用自来水和井水）。加完水后旋紧加水盖，并检查一下加水盖和弹簧阀。（出水口）有无滴漏。最后按匹配要求将水箱放在底盖上—水箱与底座要吻合。

2、与箱体汽路连接：将加湿器放在设备右后侧地上，铭牌板在内侧，然后将出汽管插入产汽管中，并用专用的ф20×1软塑料管将加湿器的出汽管与主设备的进汽管保持>3°的仰角，切忌塑料管下垂或折扁，以免结水而阻塞汽路。为此可适当移动加湿器位置并转动出汽管的塑料粗管。

3、与设备的电气连接：将加湿器的电插头插入设备右侧后下方的插座上。加湿器的电源由气候箱控制，以确保是否要加湿。

三、使用保养注意事项

1、使用电源：220V，50HZ

2、应使用40°C以下的清洁水（蒸馏水或纯净水），长期使用时绝对不可用自来水等硬水、脏水。

3、每当水箱脱离底座后，必须将底座上的水倒光，否则会造成不产汽。

4、水箱加水盖和弹簧阀(出水口) 不可漏水以免损坏底座内的电器，或造成不产汽。

5、环境温度应在1-45°C之间。

6、应水平放置在地上、塑料软管不可折扁、下垂。

7、使用一段时间后需清洗，但不可用硬物擦刮换能片。

8、储藏时应先洗净、擦干、晾干。

9、内有高压，非专业人员请勿随意打开底座内的器件。

四、一般故障处理

培养箱加湿指示灯亮时无雾汽，可将加湿器电源插头插在其它220VAC的电源上，以辨别加湿器本身是否有故障，若有电源而指示灯不亮又无雾，则保险丝断；若有雾无风（即雾力很弱），则风扇故障；若有风无雾则可能是换能片结垢，须用软手刷清洗；缺水，应加水；电器坏须修理。

若加湿器正常，则可能为塑料软管积水而阻塞，须调整好管子走向，或更换软管。若加湿指示灯亮而加湿器插座无电源，则属气候箱本身故障。